## Slide 1
Сергей Моргун 17-18.04.2025
Точность и повторяемость систем ATOS
сопоставление результатов измерений
Оптических Измерительных Машин с КИМ

## Slide 2
Конструкция КИМ
Контроллер;
Электродвигатели измерительной головки;
Усилители мощности двигателя сервоматора измерительной головки;
Привода перемещения портала;
Направляющие механизмы, воздушные подшипники/ролики;
Компрессор, ресивер, блок подготовки/очистки воздуха;
Инкрементальные линейки;
Гранитное основание.
Применен ряд сложных техни­ческих решений: Оптические линейки с высокой разрешающей способностью, с рабочей поверхностью из зо­лота; компенсация температуры оптических линеек и детали; двигатели приводов вынесены за пределы направляющих; математическая компенсация геометрических погрешностей машины, и т.д.
КИМ высокочувствительны к температурным изменениям – требуется термоконстантное помещение.

## Slide 3
Технологические трудности – Метрологические запросы
Используется Требуется
Принцип действия системы заключается в следующем:
Встроенный в ATOS проектор со светодиодным источником света, проецирует последовательные интерференционные изображения на объект измерения, которые фиксируется двумя камерами, угол между которыми известен системе. Он зависит от выбранного измерительного объема и устанавливается во время калибровки системы.
Погрешность указана в описание типа для конкретного измерительного объема.
Косинусная ошибка CMM
Ошибка, вызванная разницей в угле между нормалью поверхности и направлением измерения.
Погрешность рассчитывается по формуле от величины объекта.

## Slide 4
Технологические трудности – Метрологические запросы
Ограниченность по степеням свободы;
Точечная и контактная метрология;
Стационарные системы (фундамент, пневмосистема);
Трудности при измерении поверхностей сложной формы;
Низкая плотность данных.
Используется Требуется
Универсальная метрология;
Бесконтактные объемные измерения;
Мобильные системы (только 220В);
Принцип измерения позволяет контролировать любые поверхности;
12 млн. точек с поверхности объекта с высокой точностью до 2 мкм за 0,2 секунды.

## Slide 5
Технологические трудности – Метрологические запросы
Используется Требуется
Универсальная измерительная система;
Жесткая фиксация не требуется. Деталь можно переворачивать в процессе измерений;
Автоматическая калибровка в течении 3-5 минут.
Предварительное базирование не требуется. Возможна базировка по множеству точек;
Не требуется программирование робота. Процесс автоматизирован при помощи симуляции движений робота без участия человека.
Большое кол-во различных щуповых систем;
Жесткая фиксация изделий. Ограниченный доступ к геометрии объекта;
Длительное время калибровки. Обязательное базирование перед началом измерений. Привязка к локальным точкам поверхности;
Сложный алгоритм программирования.
(Сложно для начинающих, требуется определенная квалификация)

## Slide 6
Решение от GOM  ATOS – 3D анализ геометрии изделий
Шаг 1
Сканирование
Шаг 2
Анализ
Шаг 3
Инспекция и создание отчетов

## Slide 7: Измерения на оцифрованном объекте
Измерения геометрически сложных объектов
корпусные детали, двигатель; мастер-модели, модельная оснастка, оснастка, шаблоны, детали из листового металла, стапели и т.д.;
  расстояния;
  параллельность;
  перпендикулярность;
  смещение осей др.
в том числе специальные для лопаток ГТД:
  автоматическое вычисление размеров (в сечениях), определяющих аэродинамические свойства лопаток ГТД;
  длину теоретической средней линии сечения, эквидистантно проходящей внутри от входной до выходной кромки;
  длину хорды, расстояние между входной и выходной кромками;
  осевую длину лопатки;
  максимальную толщину сечения;
  угол между касательной к сечению со стороны корыта и осевой линией;
  радиус входной и выходной кромки;
  толщину сечения на заданном расстоянии от выходной кромки;
  анализ кручения лопатки, вычисления смещения по осям и угла разворота сечения;
  расстояние между двумя точками касания на минимальной описанной вокруг сечения окружности;
  наибольшее расстояние между двумя точками в сечении.

## Slide 8
Особенности ATOS ScanBox:
Быстрые измерения и высокая пропускная способность
  Сравнение времени измерения детали с помощью ATOS ScanBox и традиционной КИМ
  Процедура измерения на КИМ
  Программу пишет оператор;
  Калибровка. Длительная фиксация;
  Обязательное предварительное базирование;
  Инспекция отдельно указанных точек поверхности;
  Ограниченный анализ и отчет.
  Процедура измерения на ATOS ScanBox
  Процесс программирования автоматизирован при помощи симуляции движений робота в VMR;
  Калибровка требуется при наличии внешних воздействий. Фиксация не обязательна. Предварительное базирование не требуется;
  Полная инспекция поверхности;
  Полный анализ и отчет.
2
4
6
8
10
12
14
15 мин
16
5 мин

## Slide 9
Метрологические характеристики
  Тип, Расстояние Поле зрения Предел допускаемой Предел допускаемой Предел допускаемой
    модификация между ось Х, ось У, абсолютной погреш- абсолютной погреш- абсолютной погреш- измеряемыми ось z, мм ности при измерении ности при измерении ности при измерении точками, мм отклонений формы, отклонений диаметра, расстояния,± мм
    ±ММ ±ММ
АТОS 5 (12М)
    0,252 1ОООх750х750 0,010 0,025 0,038
  0,180 700х530х520 0,008 0,019 0,028
            0,123 500х370х370 0,007 0,015 0,022
  0,081 320х240х240 0,005 0,011 0,016
            0,051 170х130х130 0,004 0,008 0,011
                АТОS 5 (8М) 0,311 1000х7 50х750 0,010 0,025 0,038
            0,212 700х530х520 0,008 0,019 0,028
    0,170 500х370х370 0,007 0,015 0,022
            0,104 320х240х240 0,005 0,011 0,016
АТОS 5Х
  0,053 170х130х130 0,004 0,008 0,011
            0,252 1000х750х750 0,010 0,025 0,038
  0,180 700х530х520 0,008 0,019 0,028
            0,123 500х370х370 0,007 0,015 0,022
  0,081 320х240х240 0,005 0,011 0,016

## Slide 11
  Системы GOM сертифицированы в соответствии с корпоративными и государственными стандартами (VDI)
  Программное обеспечение GOM сертифицировано по NIST и PTB
Система ATOS имеет Свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ за № 54916-13 от 23.09.2013г. и поставляется с внесением записи в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) и выдачей свидетельства о периодической поверке
Сертифицированная точность

## Slide 12: Требования
Необходимость независимости измерений
Сравнение с КИМ
Тщательный подход к процессу
Notes: Валидация программирования в аэрокосмической отрасли требует независимых измерений. При измерениях с помощью ATOS обычно сравнивают с измерениями с помощью КИМ. Есть много потенциальных подводных камней, которые мы знаем, и следует тщательно подходить к ним.

## Slide 13: Корреляция с эталонным измерением – рекомендации
Стратегия выборки элементов
Построение геометрических элементов
Метрологические ограничения
Определение баз
Температура
Приспособление для фиксации
Notes: Существуют различные соображения, которые могут повлиять на результаты корреляции. Мы знаем, что в случае с традиционными системами они могут включать: - Стратегия выборки признаков – т.е. количество точек, используемых для установления объекта или плоскости Как строятся геометрические элементы (из точек, сканов, окружностей или цилиндров) Метрологические ограничения, часто основанные на определениях чертежей (частичных дугах), которые приводят к значительному изменению результатов, или косинусная ошибка при зондировании подходов. Определение и интерпретация данных, которые часто являются собственностью или неявным знанием Изменение температуры на 1-2 градуса на крупных деталях значительно повлияет на результаты Воздействие удерживающих устройств между различными системами.

## Slide 14: Стратегия выборки–Пример плоскостности–Низкая плотность–5точек
5 Point Flatness = 0,059mm
Notes: В этом примере показана плоскостность, полученная по 5 точкам. В данном случае использование данных ATOS для моделирования подхода к КИМ. Значение плоскостности составляет 0,059 мм

## Slide 15: Стратегия выборки–Пример плоскостности–Низкая плотность–15точек
15 Point Flatness = 0,114mm
Notes: В этом примере показана плоскостность, полученная на основе 15 точек. В данном случае использование данных ATOS для моделирования подхода к КИМ. Значение плоскостности составляет 0,114 мм

## Slide 16: Стратегия выборки – Пример плоскостности – Высокая плотность
Mesh (187K Point) Flatness = 0,319
Notes: В этом примере показана плоскостность, полученная с использованием всей сетки (~187 000 точек) Значение плоскостности составляет 0,319 мм Это разница в значении 0,250 мм при использовании точно такой же геометрии подчеркивания для оценки результата. Это вполне реальный сценарий при сравнении 3D-данных с тактильными системами. Они всегда дадут разные результаты.

## Slide 17: Выбор базы– короткий цилиндр большого диаметра
Расстояние от базы (наилучшего цилиндра) до концов рычагов – неустойчивый, узкий цилиндр большого диаметра
C
L
Notes: В этом примере показано размерное соотношение между внутренним диаметром и внешней стороной руки. Диаметр с толщиной поверхности совсем небольшой (менее 10мм) Заявленные торцевые поверхности плеч, указанные по оси в диапазоне внутренних диаметров при исследовании повторяемости, составляют 0,019-0,054

## Slide 18: Выбор базы– короткий цилиндр большого диаметра
Расстояние от базы (наилучшего цилиндра) до концов рычагов – неустойчивый, узкий цилиндр большого диаметра, стабилизированный базовой плоскостью.
C
L
Notes: Та же геометрия была пересмотрена с помощью стабилизирующей подогночной плоскости на соседней грани. Это улучшило повторяемость и фактическое значение на конце рычага до рабочего диапазона менее 0,006 мм с более чем 0,05 мм. В данном примере это было сочетание требований к чертежам и неявных знаний деталей для получения желаемого результата.

## Slide 19: Профиль поверхности контроль контура точек в сечениях
Plane X
Notes: Традиционные/тактильные системы имеют мало шансов оценить профиль поверхности в тех же условиях, что и данные ATOS. Часто анализ заключается в том, чтобы просто провести двухмерные проверки точек на поверхности и сообщить о них, часто это касается положений, определенных на чертеже. Это дополнительная работа в мире ATOS, которая превосходит работу с 3D-данными.

## Slide 20: Косинусная ошибка
  Косинусная ошибка КИМ Погрешность, вызванная разницей в угле между нормалью поверхности и направлением касания щупа
Notes: Косинусная Ошибка — это очень реальное влияние, наиболее заметное при попытке соотнести малые допуски или определенные маленькие или быстро меняющиеся геометрии, такие как радиусы задней кромки на профилях.

## Slide 21: Наша рекомендация: Подход на основе прямой корреляции
Мы рекомендуем подход прямой корреляции (сравнения)
Нормализацию измерений КИМ по ATOS
Устранение неоднозначностей
Notes: Зная подводные камни в методах и конструкциях, которые мы выделили, мы рекомендуем подход с прямой корреляцией. Существуют очевидные различия в методах выборки, в том, как строится геометрия, в неявном знании клиента/поставщика и в целом в шуме в процессе корреляции. Мы предлагаем оценить данные ATOS путем устранения этих неоднозначностей. Мы называем это подходом «прямой корреляции». Это позволяет проводить полные аналогичные измерения. Это нормализует очевидные различия, которые мы выделили, и позволяет сосредоточиться на истинных основных различиях в измеренной геометрии.

## Slide 22: Подход с прямой корреляцией – объяснение
Исследование повторяемости скана ATOS
Используйте функцию Golden Mesh для определения сетки ATOS, наиболее близкой к среднему (Find Best Mesh)
Notes: Проведение 3D и 2D исследования повторяемости ATOS для выполнения требований к повторяемости (например, AS13003) Используйте программное обеспечение для определения наиболее подходящей сетки из упражнения на повторяемость. По сути, это и есть «средняя» сетка.

## Slide 23: Подход с прямой корреляцией – объяснение
Исследование повторяемости сетки ATOS
Используйте функцию Golden Mesh для определения сетки ATOS, наиболее близкой к среднему (Find Best Mesh)
Создание отформатированных точек поверхности, распределенных по сетке
Notes: Создайте ряд отформатированных точек поверхности, распределенных по сетке. Количество должно быть определено конечным пользователем или клиентом для обеспечения требуемого уровня покрытия и корреляции.

## Slide 24: Подход с прямой корреляцией – объяснение
Исследование повторяемости сетки ATOS
Используйте функцию Golden Mesh для определения сетки ATOS, наиболее близкой к среднему (Find Best Mesh)
Создание отформатированных точек поверхности, распределенных по сетке
Экспорт точек поверхности в текстовые файлы в группах
Каждая группа должна содержать целевые точки (XYZIJK), пригодные для измерения на КИМ с одной ориентацией щупа
Notes: Экспортируйте эти файлы в текстовые файлы в соответствии с используемой машиной КИМ. Используйте точки для привода КИМ.

## Slide 25: Прямая корреляция – результаты
Notes: Отчет об абсолютной разнице по пунктам. Это реальное представление о фактических различиях между измерениями на КИМ и ATOS. Он практически не зависит от шума измерения. Очевидно, что важно, чтобы в процессе было достаточное понимание различий температур и приборов. Это позволяет более целенаправленно анализировать различия между методами измерения, которые должно быть легче идентифицировать.

## Slide 26: Рекомендуемый рабочий процесс
Повторяемость сетки Упражнение на повторяемость одной детали для понимания вариаций
Прямая корреляция Сравнение сетки с нормальными точками поверхности КИМ
Повторяемость функций контроля Упражнение на повторяемость для понимания вариаций функций

## Slide 27: Итоги
Корреляция может быть проблематичной Многие из причин распространены и понятны
Мы рекомендуем подход Прямая корреляция Устранение неоднозначностей
Notes: Мы чувствуем, что это эффективное использование ресурсов и останавливает цикличность и глубину разговоров, которые часто происходят в этом процессе

## Slide 28
Благодарю вас за внимание
info@oim3d.com
oim3d.com