## Slide 1: Мониторинг результативности метрологического обеспечения современного производства
Анатолий КРИВОВ
Председатель Межотраслевого совета по прикладной метрологии, заместитель генерального директора АО «НПФ «ДИПОЛЬ»
2025

## Slide 2
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Современный взгляд на «производственную» метрологию
Обзор моделей и способов оценивания
Методика оценки результативности

## Slide 3
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение. Общие положения
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА - совокупность мероприятий по установлению и применению требований к единству и точности измерений и достоверности контроля продукции на этапах жизненного цикла, условий проведения и параметров технологических процессов, характеристик технологического и испытательного оборудования.
ГОСТ Р ИСО 10012-2008 Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА - субъект управления системы менеджмента измерений – подсистемы СМК предприятия для контроля достоверности измерений характеристик, влияющих на качество, контроля измерительного оборудования и применения методов управления измерениями

## Slide 4
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЗАДАЧ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
1)задание и контроль требований по метрологическому обеспечению продукции, разрабатываемой, изготавливаемой и ремонтируемой на предприятии, и технологических процессов;
2)управление ресурсами для измерений, контроля и испытаний продукции и технологических процессов и систем;
3)обеспечение (поддержание) уровня точности измерений и достоверности контроля параметров продукции и технологических систем;
4)метрологическая подготовка персонала предприятия.

## Slide 5: АНАЛИЗ и МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Традиционный подход
Обзор моделей и способов оценки
Предложение по методике оценки результативности

## Slide 6
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР (ВНУТРЕННИЙ АУДИТ)
ГОСТ Р 8.884-2015 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.
Требования.
Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) состояния мониторинга и измерений (метрологического обеспечения) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества соответствует требованиям, а средства и процессы мониторинга и измерений применяются результативно и поддерживаются в рабочем состоянии.
Метрологический надзор - контрольная деятельность, осуществляемая метрологической службой юридического лица, заключающаяся в систематической проверке соблюдения метрологических требований как в сферах, так и вне сфер государственного регулирования, в предотвращении нарушений, а также в принятии мер по устранению нарушений, выявленных во время надзорных действий

## Slide 7
ОБЪЕКТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
состояние и применение средств измерений, эталонов, стандартных образцов, технических устройств с измерительными функциями, испытательного и контрольного оборудования, средств допускового контроля;
состояние и применение методик измерений;
результаты измерений;
соблюдение метрологических правил и норм, устанавливаемых нормативными документами, включая требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида;
соблюдение порядка осуществления поверки, калибровки средств измерений, аттестации методик измерений и испытательного оборудования, паспортизации средств допускового контроля

## Slide 8
ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Предметная область:
1)анализ технического уровня задания и контроля требований по метрологическому обеспечению изделий продукции (составных частей), разрабатываемых, изготавливаемых и ремонтируемых на предприятии;
2)анализ уровня обеспеченности и состояния ресурсов для измерений, контроля и испытаний изделий, технологических процессов и систем;
3)анализ уровня точности измерений и достоверности контроля параметров продукции и технологических систем;
4)анализ уровня метрологической подготовки персонала предприятия.

## Slide 9
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ИЗМЕРЕНИЙ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ измерений
на основе FMEA-анализа
Анализ функции суммарных потерь производства от показателей достоверности измерительного контроля приоритетных показателей назначения продукции, учитываюших характеристики методов и средств измерений, стандартных образцов, испытательного и контрольного оборудования, средств допускового контроля;
Приращение коэффициента готовности продукции – критерий эффективности метрологического обеспечения
ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006) Менеджмент риска.
Метод анализа видов и последствий отказов
Построение иерархической модели системы (продукции) с логикой связи между элементами, которые являются объектами измерений и контроля;
Риск последствий отказа каждого контролируемого элемента продукции связан с вероятностью обнаружения, которая зависит от применяемых методов и средств измерений и их состояния

## Slide 10
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ГОСТ Р 51814.5-2005 Системы
менеджмента качеcтва в
автомобилестроении. Анализ
измерительных и контрольных
процессов
ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ
Ориентированная на серийное производство методика рассматривает измерения и контроль как результат деятельности системы, включающей прибор, сотрудника (оператора прибора), эталон (то, с чем мы сравниваем показания прибора) условия окружающей среды (влажность, давление, температура), процедуры измерения, измеряемый объект.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ
В специальных экспериментах оцениваются статистические свойства элементов системы измерений: смещение и дисперсия, линейность и стабильность. Оцениваются свойства сходимости измерений и воспроизводимости
MSA-анализ
σy 2 = σ2 + ω2 + γ2
yijm = μ + αi+b + βj + εm

## Slide 11
ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Контроль и измерения на общей схеме производственного процесса

## Slide 12
ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Типизация задач измерений и контроля на производстве

## Slide 13
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Задачи измерений и контроля (производства изделия___) |  | Требования к процессам (методам) измерений, контроля, испытаний |  |  | Требования к средствам измерений, контроля и испытаний |  |  | Требования к персоналу |  |  | Требования к оформлению и использованию рез-тов |  | 
Объект измерений | Параметры измер, и контроля | Уст. требований | Вып. требований |  | Уст. требований | Вып. требований |  | Уст. требований | Вып. требований |  | Уст. требований | Вып. требований | 
 |  |  | Док-т | Оценка вып. |  | Док-т | Оценка вып. |  | Док-т | Оценка вып |  | Док-т | Оценка вып.
Производ. среда | Микроклим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Механич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Электропит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ЭМ об-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Антистат.защ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Технолог. обор-ние | Параметры реж.управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Параметры при тех. обслуж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Параметры . внеш. обслуж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Технол. процесс | Тепловые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Электрич. параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Продукция на стадии произв-ва | Вх. контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Промежут. контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Измерения, исп-ния прод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Форма контрольного листа проверки требований по метрологическому обеспечению производства ( цех___, участок____, дата______)
В соответствующих пересечениях строк и столбцов указываются документы, устанавливающие конкретные требования и подтверждающие их выполнение, или ссылки на них

## Slide 14
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Измерение (контроль) k-го параметра j-го объекта измерений i-го производства (участка) признается метрологически обеспеченным
Rijк = 1,
если выполняются перечисленные ниже условия:
1)оно предусмотрено одним из утвержденных технологических документов, спецификацией оборудования и имеет описание процедуры выполнения;
2)применяемые средства измерений и контроля, стандартные образцы и испытательное оборудование соответствуют требованиям документации, правильно применяются, своевременно прошли необходимые процедуры оценки и подтверждения соответствия характеристик;
3)персонал, выполняющий измерительные и контрольные операции ознакомлен и выполняет правила измерений, знает и правильно применяет средства измерений и контроля;
4)результаты всех выполненных операций измерений, контроля и испытаний зарегистрированы и сохраняются для возможности предъявления заинтересованным лицам.
Пример методики оценки результативности

## Slide 15
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Оценка состояния измерений для J-го объекта измерений на производстве (участке) находится как свертка по всем параметрам этого объекта
где -нормированный весовой коэффициент для k-го параметра измерений
J-го объекта .
  Для оценки метрологического обеспечения на производстве (участке) в целом следует получить свертку полученных оценок для каждого из объектов измерений на производстве.
Эта процедура может быть пролонгирована для более высоких уровней организации производства (цех, производственный комплекс) по мере необходимости.

## Slide 17
Интегральная оценка результативности метрологического обеспечения электронно-сборочного производства составляет
Технолог. участки | Объекты измерений | Измеряемые параметры |  | Показатели частных критериев измерений (контроля) параметров |  |  | 
 |  |  |  | Треб. к измере-ниям | Треб. к СИ | Треб. к сотр-кам | Треб к рег-ции
R1=0,61 | R11=0,16 | R111=0 |  | 1 | 0 | 1 | 1
 |  | R112=0,33 | R1121=0 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R1122=1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R1123=0 | 0 |  |  | 
 | R12=0,66 | R121=0 |  | 0 |  |  | 
 |  | R122=1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | R123=1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
 | R13=1 | R131=1 | R1311=1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R1312=1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R1313=1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R1314=1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | R132=1 | R1321=1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R1322=1 | 1 | 1 | 1 | 1
R2=0,83 | R21=0,66 | R211=1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | R212=0,33 | R2121=0 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R2122=1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R2123=0 | 0 |  |  | 
 | R22=1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
R3=0,83 | R31=0,66 | R311=1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | R312=0,33 | R3121=0 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R3122=1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R3123=0 | 0 |  |  | 
 | R32=1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
R4=0,66 | R41=0,33 | R411=1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | R412=0,33 | R3121=0 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R3122=1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | R3123=0 | 0 |  |  | 
 |  | R413=0,0 |  | 0 |  |  | 
 |  | R414=0,0 |  | 0 |  |  | 
 | R42=1 | R421=1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | R422=1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
ПРИМЕР ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТКОВ ЭЛЕКТРОННО-СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 18
Методика оценки результативности прошла опробование на механических, электронно-сборочных и испытательных участках крупных машиностроительных предприятий.
Основная трудность применения связана с трудоемкостью процедуры оценивания. На отдельных производственных участках приходилось рассмотреть более 80 документов для заполнения формы контрольного листа. При участии заблаговременно подготовленного представителя метрологической службы и представителя производства для оценки одного производственного участка необходимо от 0,5 до 1,5 р.д.
Удалось избавиться от распространенной иллюзии у специалистов о хорошем состоянии измерений на предприятии при условии поверки применяемых средств измерений.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

## Slide 19
ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ
Контрольный образец - это отобранный образец изготовленного по действующей технической документации образца продукции. КО применяется в качестве средства воспроизведения параметров изделия с известными показателями точности и контролируемой стабильностью.
КО используется для обеспечения контроля качества измерений путем:
- проведения межлабораторных и внутренних сличений результатов измерений;
- промежуточных проверок измерительного оборудования;
- аттестации систем измерений и контрольно-испытательных стендов.

## Slide 20
ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ
КОНТРОЛЬ (АТТЕСТАЦИЯ) СТЕНДОВ И СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ
Система измерений (СИ), контрольно–измерительный (испытательный) стенд (КИС) - средства комплексного контроля образцов продукции, созданные на предприятии и состоящие из средств измерений и вспомогательных устройств, размещаемых на выделенных рабочих местах.
Для применения КО в качестве основного средства контроля СИ и КИС его необходимо калибровать в качестве меры параметров образца продукции. КО подвергаются первичной и периодической калибровке.
Первичная калибровка осуществляется после отбора образца продукции в качестве КО. Калибровка КО организуется и проводится в соответствии с требованиями, установленными на предприятии. Периодичность калибровки устанавливается на основе практического опыта применения КО.

## Slide 21
ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ
ДОСТОВЕРНОСТЬ КОНТРОЛЯ
Повышение метрологической безотказности КИС при аттестации по КО между очередными поверками СИ

## Slide 22
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.dipaul.ru
+7(812)702–12–66
Кривов Анатолий Сергеевич
Д.т.н., профессор, Заслуженный метролог РФ
mapip@bk.ru, ask@dipaul.ru